技术性能要求

1.静态测量精度（短基线测量精度）：平面优于3mm+0.3ppm，高程优于5mm+0.5ppm；

2.动态RTK测量精度：平面优于8mm+1ppm，高程优于15mm+1ppm；

3.单点定位精度：平面：≤1.5m；高程：≤3m(RMS，单位m)；

4.伪距测量精度：≤10cm(1σ)；

5.载波观测值精度：≤1mm ( 1σ，截止高度角5度)；

6.长基线测量重复率：300km以内不超过3mm，300km以上优于1×10-8；

7.接收机内部噪声水平：优于1mm；

8.时间精度：≤20ns；

9.数据完整率：≥97%（截止高度角5度）；

10.多路径效应：＜0.3m(截止高度角5度，未作平滑处理)；

11.周跳比：≥8000（截止高度角5度，30秒采样率）；

12.支持卫星系统及观测频率：GPS：L1 CA，L2P，L2C，L5C,扩展支持L1C升级

GLONASS：G1，G2，扩展支持GLONASS码分多址信号升级；Galileo：E1，E5a，E5b；

BDS：B1I、B1C、B2I、B2a、B2b、B3I；QZSS：L1、L2、L5

13.信号通道：1000个及以上并行通道数；

14.采样率：采样率：30s、15s、1Hz、5Hz、10Hz、20Hz、50Hz可配置；

15.观测能力：具备全频率同步跟踪地平仰角0°以上的所有可用卫星，具备输出北斗卫星导航系统信号伪距、载波相位、多普勒、载噪比、导航电文的能力；

16.接收灵敏度：跟踪灵敏度≤-136dBm（截止高度角5度）、捕获灵敏度≤-133dBm；

17.初始化时间：首次定位时间≤60s（冷启动）首次定位时间≤20s（热启动）；

18.接入能力：能按照指定的标准数据传输协议、接口和格式接入现有相关系统进行解算、播发和运维等，能被平台远程监控、控制和运维，可提供符合要求的观测数据、运行状态数据和操作接口；

19.数据记录：至少支持5个独立的并行数据记录时段，并且支持每个记录时段独立分配存储空间；支持设置循环存储；支持断点续传，支持以不同时段分割数据文件；

20.钟的日频稳定性：不低于1×10-8；

21.接口：应具备5MHz或10MHz外接频标接口，至少1个集成以太网端口（RJ45），RS232串口至少2个，支持TCP/IP和NTRIP协议，支持授时功能；

22.远程控制：具备远程控制能力，包括但不限于远程重启、修改配置参数、远程升级等，接收机远程状态查询能力（卫星状态、接收机文档、内部存储等），可进行基于WEB的中文控制界面进行远程参数设置（站点信息、天线类型和天线高等）、升级；

23.三流监控：能够提供接收机的工作状态及卫星跟踪情况（包括但不限于接收机型号、序列号、固件版本、天线型号、天线序列号、量高方式，天线高、卫星健康状况、跟踪卫星数目、信号状态、信噪比、观测历元数、电压、温度、剩余存储空间、连续运行时间、外部输入状态）等数据信息的获取接口；能够开放接收机远程重启、升级、重置等操作接口；

24.安全性：接收机要对外部的访问进行身份鉴别、授权和访问控制，接收机要对数据在使用、存储、传输过程中的机密性及完整性进行保护，接收机需要有及时的安全漏洞修补机制及抵御外部恶意网络攻击机制，保证系统的可用性；

25.地震事件：在检测到地震发生时，能够将地震前后指定时间段内的数据自动保护，避免接收机的自我存储覆盖；

26.供配电：AC100～240V；DC12V供电，反接保护、过压保护；

27.接收机工作温度：工作温度：－40℃~+65℃；贮存温度：－45℃~+80℃的环境下可长期正常工作

28.接收机工作湿度：能在相对湿度≤100%的环境下长期正常工作；

29.跌落：抗1米自然跌落；

30.天线和接收机密封性：优于IP68标准；

31.存储模式：内置存储大于等于32GB，且支持文件循环存储，支持外接1TB容量扩展；

32.数据存储：具备观测数据本地存储功能，接收机内存中应至少可存储30天1s采样间隔观测数据。接收机运行日志存储能力不小于30天，包含设备运行状态日志、告警及故障日志；

33.自动开机：断电后恢复供电时，接收机能自动开机工作；

34.内置电池：内置电池续航时间不低于12小时，外接供电时自动充电；

35.功耗：整机功耗＜6W；

36.屏幕：中文显示屏，可配置常用参数；

37.气象数据接口：可接收通过RS232串口连接的气象数据，并记录到GNSS接收机原始观测数据文件中；

38.固件升级：固件终身免费升级；

39.实时数据：RTCM2.1及以上数据格式,RTCM3.0、RTCM3.2、RTCM3.3及以上版本；

40.文件数据：支持二进制自定义原始数据（需提供带命令行的批量-RINEX数据转换工具）记录、RINEX2.x、RINEX3.x及以上版本；

41.数据传输协议：实时数据传输支持TCP/IP、UDP、NTRIP等通信协议；文件数据传输支持 HTTP/HTTPS下载和FTP通信协议；

42.数据传输：支持5路及以上实时数据传输，支持5路及以上文件数据传输；

43.数据文件压缩率：设备原始观测数据格式，30秒采样率；24小时连续观测数据文件大小小于3MB，便于储存及数据传输；

44.FTP服务内置FTP服务器：支持至少3个IP同时连接）网络安全；支持HTTPS；支持FTP推送(ActivePush)。可指定任意时间推送；

45.应用软件：应免费配备站网管理、数据流接收、格式转换和存储的软件；

46.可靠性：≥99%，连续稳定运行50000小时以上，平均寿命大于5年；

47.内网穿透：接收机具备OPENVPN或N2N功能，支持各类协议栈，无需公网IP快速创建HTTP网页访问；

48.智能网络切换：接收机可实现有线无线通讯自动切换，互为备份；

49.物理信息输出：接收机需支持物理信息输出，包括当前电池电量、是否外接电源、接收机固件版本、OEM板卡版本、CPU温度、有线/无线网络等；

50.日志记录：具备系统日志、用户日志统计功能，可查看开机日期和时间、外接电源断开时间、搜星完成时间、TCP发送成功时间、TCP断开时间、记录开启和关闭时间、ftp推送时间等；

51.防盗功能：接收机可通过登陆云服务，定时上传当前位置概略坐标，准确了解接收机当前位置；

52.授时精度（ns）：优于20；

53.授时稳定度：10MHz信号，优于5e-12/s；

54.授时准确度：10MHz信号，优于5e-12（12h）；

55.长*宽*高(mm)：不大于280*220*100；

56.重量（kg）：小于3；

57.天线信号：支持所有北斗BDS信号（B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b等）；

58.天线NGS/Geo++认证：配备的扼流圈天线（Choke Ring）应具有国际大地测量权威机构（NGS或Geo++）认证的天线绝对相位中心改正模型（提供相关证明）；

59.天线相位中心偏差：无标准模型修正情况下不超过2mm；

60.天线相位精度及稳定性：天线的相位中心稳定性在半年内必须优于 1.0 mm，并有定向标志以满足高精度要求；

61.天线抗干扰性能：有强抗干扰性能，在电离层活动强时或较强无线电干扰时仍能正常工作；有较强的抗多路径效应的能力；3D扼流圈或其它抑制多路径信号设备，多路径效应值≤0.3m；

62.天线极化方式：右旋圆极化；

63.天线轴比：≤2dB（天顶位置）；

64.天线水平面覆盖角度：360°；

65.天线增益：50±2dB；

66.天线噪声系数：≤2dB ；

67.天线阻抗：50欧姆；

68.天线输出驻波：≤2.0；

69.天线带内平坦度：±2dB；

70.天线可靠性：平均故障间隔时间(MTBF)不少于20000小时；

71.天线差分传输时延：≤5ns；

72.天线工作温度：在-45℃~+85℃环境下长期连续正常工作；

73.天线存储温度：-55℃~+85℃；

74.天线工作湿度：相对湿度≥98％的场合下能长期连续正常工作；

75.天线防尘防水：裸天线应全密封防水，优于IP67标准；

76.天线防浪涌：≥4KV；

77.兼容性：北斗接收机对于主流北斗管理系统设备的兼容性；兼容主流的DreamNet北斗解算软件，能与北斗使用的接收机进行整网解算；兼容北斗系统主流使用的DataKeeper软件和数据规约、内容审计软件。兼容主流的天宝Z3、南方（金乙昌）JCA229、华测C220GR型扼流圈天线；

78.板卡芯片：板卡芯片等均为通过安全可靠测评的板卡芯片；

79.实时位移、速度解算和显示功能：具备地震强地面运动的本机实时位移、速度解算和显示:能够仅依靠GNSS接收机获取的广播星历获得实时速度和位移变化量

80.信创支持：支持银河麒麟高级服务器操作系统V10(SP1)，支持国产达梦数据库管理系统V8版本，通过省级信创公共服务平台适配

81.内外网隔离：内外网隔离：需满足国家测绘法关于数据保密的相关要求，软件需支持内外网多种网络环境的分离部署要求

82.误差建模：误差建模：具有基线电离层、对流层建模后的估计值与实际值对比分析查看功能

83.频间偏差修正：支持主流品牌的接收机对GLONASS频间偏差修正。